## VisuTest fjernbetjening guide
(den sorte fjernbetjening)
## OBS! Tavleknapperne kan indeholde flere tavler på samme knap. Eksempelvis ligger bogstavtavlerne Chart 1, 2 og R alle på knap "1". Man skifter mellem dem ved at trykke flere gange på "1".
### Generelle funktioner
- Rød tænd/sluk knap: Standby til / fra (bruges når dagen er slut)
- Tast 2, 0, 1, 8 med ét sekunds mellemrum: Systemet lukkes helt ned (bør kun bruges i tilfælde af reparation)
### Tavler
- 1: Chart 1 / Chart 2 / Chart R
- 2: E'er / C'er
- 3: Tal (kun til test)
- 4: Østerberg
- 5: Astigmatisme cirkler (kun til test)
- 6: Rød+Grøn / Worth's 4-dots / Samsyn (kun til test)
- 7: HOTV 1 / HOTV 2
### Tegnbaserede tavle funktioner
- Pil op / ned: Skift til næste (større) / forrige (mindre) række
- Højre- / venstrepil: Flyt tegn mod højre / venstre
- OK (den sidder midt mellem pilene): Bland nuværende tegn
### Række funktioner
- INFO: Skift mellem 1 og 5 tegn per række
- P / Brightness op: Tilføj række
- P / Brightness ned: Fjern række
### Astigmatiske funktioner
Højre- / venstrepil: Slå sort cirkel overlay til / fra
### Samsyn funktioner
Højre- / venstrepil: Skift mellem horisontal og vertikal visning
### Opsætning
- Menu: Åben vindue med opsætning
- Pile: Navigér menu og sæt værdier
- OK (den sidder midt mellem pilene): Gem opsætning

På en Asus VG248QE skærm skal følgende værdier være sat:
- Brightness: 73
- Contrast: 80